MAXCEM ELITE

Használati utasítás

Maxcem Elite™ önsavazó/önkötő rezin cement

Leírás

A Maxcem Elite olyan paszta formátumban rendelkezésre álló önsavazó és önkötő rezin cement, amely lehetővé teszi az indirekt porcelán, kerámia, rezin és fém restaurációk beragasztását. A termék 69% tömeg százalékban töltött, röntgenárnyékot adó készítmény. A dual kötésű anyag dual-fecskendős kiszerelésben kerül forgalomba, és a hagyományos egyszer használatos, illetve a külön rendelhető, hajlított egyszer használatos keverőszárak gondoskodnak az anyag automatikus keveredéséről, valamint arról is, hogy a szükséges mennyiségű cement közvetlenül a restaurációba és/vagy a fog preparációba juttatható.

Alkalmazási javallatok

Indirekt restaurációk

Porcelán, kerámia, rezin, és fémalapú inlayek/onlayek, koronák, hidak, csapok és héjak beragasztására alkalmas

A korona restaurációk beragasztása (implantátumokba) implantátumokra.

Használati utasítás

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a laborból kapott  restauráció ragasztandó felszínei elő lettek-e készítve a beragasztásra. Az anyag automatikus keveredését biztosító csúcsok kizárólag egy betegnél használhatóak. Csak eugenol-mentes, ideiglenes cementet szabad használni. Az eugenolt tartalmazó ideiglenes ragasztóanyagok használata gátolhatja a rezin cementek, ideértve a Maxcem Elite polimerizációs folyamatát.

Az összes indirekt restauráció (kivéve a héjakat)

- Távolítsa el az ideiglenes restaurációt.

- Az OptiClean forgóeszközzel vagy az Ön által megválasztott egyéb tisztítási módszerrel távolítsa el az ideiglenes cementréteget és a maradványokat a preparáció helyéről. (Végezzen alapos öblítést) A preparált felszín(eke)t víz-levegő sprayvel alaposan mossa le.

- Fújja le a preparációt (de ne szárítsa ki).

- A tökéletes illeszkedés érdekében próbálja be a restaurációt.

- Válassza ki a cement kívánt színét.

- Az applikáció előtt légtelenítse a fecskendőt. Helyezze fel a megfelelő keverőcsúcsot a dupla fecskendőre. A széles nyílású keverőcsúcs kizárólag a hajlított csúcsokkal használható.

Az anyag felvitele a következők szerint történhet:

Inlay/Onlay – a cementet közvetlenül az üregi preparációba juttassa be úgy, hogy az minden felszínt befedjen. A pótlást illessze rá finoman a preparációra úgy, hogy a cement minden oldalról lefolyhasson.

Korona – a cementet közvetlenül a pótlásba vagy a fog preparációra juttassa be úgy, hogy az minden felszínt befedjen. A pótlást illessze rá finoman a preparációra úgy, hogy a (cement minden szélről lefolyhasson) felesleges cement a fogmű alól akadlytalanul kifolyhasson.

Csap – készítse elő a csap helyét. (Végezze el a csap méretezését és illesztését.) Válassza ki a megfelelő méretű csapot és ellenőrizze az illeszkedését. Vigye fel a cementet a csapra vagy közvetlenül a csatornába. Illessze be a csapot és enyhe rezegtetésével távolítsa el a bennszorult levegőt. Hagyja, hogy a cement lassan kifolyjon a csatornából.

- A restauráció megfelelő beillesztése után távolítsa el a felesleges cementet. A felesleges cement a legjobban a még meg nem szilárdult, gél állapotban távolítható el scalerrel vagy depurátorral. A gél állapot eléréséhez a felesleget 2 másodpercen át kell polimerizálni, vagy a felvitelt követő 2-3 percen keresztül hagyni kell magától polimerizálódni.

- A felesleges cement eltávolítása után polimerizálja az összes felületet Demi polimerizálóval, ideértve a széleket is 10 másodpercen keresztül. Egyéb (polimerizáló anyagok) polimerizáló lámpák esetében az ajánlott polimerizációs időtartamokat lásd a lábjegyzetben.[1]

- (A proximális helyekhez) Az approximális felszíneknél használjon finírozó csíkot. A szélek polírozásához használjon Gloss Plus korongokat, kelyheket vagy hegyeket. A ragasztóanyag végleges élénk fényének eléréséhez használjon HiLuster Plus polírozókat.

- Ellenőrizze a megfelelő zárást.

Héj restaurációk

Héjak beragasztására (ideális 1-2 egység esetén) (ideális 1-2 héj esetén), válassza az OptiBond Solo Plus vagy az OptiBond All-In-One (kötőanyagot) ragasztóanyagot. A következő utasítások kizárólag az OptiBond Solo Plus (kötőanyagra) ragasztóanyagra vonatkoznak:

- Savazza a fog preparációt 15 másodpercig Kerr Gel Etchant-al (37,5% foszforsav), öblítse alaposan, és fújja le a preparációt (de ne szárítsa ki).

- Alkalmazza az OptiBond Solo Plus ragasztóanyagot könnyű ecsetelő mozdulatokkal 15 másodpercig, fújja le 3 másodpercig, és polimerizálja Demi polimerizálóval 5 másodpercig.[1]

- A cementet közvetlenül vigye fel a héj belső felszínére. Óvatosan helyezze a héjat a fogra úgy, hogy a cement az összes szélről lassan szivárogjon.

- A faciális felszínen kezelje a héjat a helyére, távol a szélektől, egy kis átmérőjű fényvezetőt használva több másodpercig.

- A felesleges cement eltávolítása után polimerizálja az összes felületet Demi polimerizálóval 10 másodpercen keresztül.[1]

A héj beragasztáshoz Maxcem Elite használatakor (kötőanyag) ragasztóanyag alkalmazása szükséges (a preparáción). Egyéb beragasztások esetében Maxcem Elite használatakor a (kötőanyag) ragasztóanyag alkalmazása opcionális, de nem szükséges.

Korona restaurációk (implantátumokba) implantátumokra

- Távolítsa el az ideiglenes restaurációt.

- Az OptiClean forgóeszközzel vagy az Ön által megválasztott egyéb tisztítási módszerrel távolítsa el a cementréteget és az ideiglenes maradványokat.

- Alkalmazzon légfúvást az (implantátumon) implantátum supragingivális felszínén vagy recézze az implantátum supragingivális felszínét BluWhite gyémánt csiszolóval vagy az Ön által választott csiszolóval.

- Alaposan öblítse le az (implantátumot) implantátum supragingivális felszínét.

- Fújja le az (implantátumot) implantátum supragingivális felszínét.

- A tökéletes illeszkedés érdekében próbálja be a restaurációt.

- Válassza ki a cement kívánt színét.

- Az applikáció előtt légtelenítse a fecskendőt. Helyezze fel a megfelelő keverőcsúcsot a dupla fecskendőre. A széles nyílású keverőcsúcs kizárólag a hajlított csúcsokkal használható.

- A cementet közvetlenül (az üregi preparációba) a fogműbe juttassa be úgy, hogy az minden felszínt befedjen. A pótlást illessze rá finoman (a preparációra) az implantátum fogpótlást tartó részére úgy, hogy (a cement minden szélről lefolyhasson) a felesleges cement a szélek alól akadálytalanul kifolyhasson.

- A restauráció megfelelő beillesztése után távolítsa el a felesleges cementet. A felesleges cement a legjobban a még meg nem szilárdult, gél állapotban távolítható el scalerrel vagy depurátorral. A gél állapot eléréséhez a felesleget 2 másodpercen át kell polimerizálni, vagy a felvitelt követő 2-3 percen keresztül hagyni kell a cementet magától polimerizálódni.

- A felesleges cement eltávolítása után polimerizálja az összes felületet Demi polimerizálóval, ideértve a széleket is 10 másodpercen keresztül.[1]

- (A proximális helyekhez) Az approximális felszíneknél használjon finírozó csíkot. A szélek polírozásához használjon Gloss Plus korongokat, kelyheket vagy hegyeket. A ragasztóanyag végleges élénk fényének eléréséhez használjon HiLuster Plus Dia polírozókat.

- Ellenőrizze a megfelelő zárást.

Megjegyzés:  Az anyag minimális felviteli ideje 2 perc szobahőmérsékleten; a megszilárdulási idő kb. 3 perc (a száj hőmérsékletén) szájhőmérsékleten. Ezek az idők változhatnak a tárolási feltételek, a hőmérséklet, a páratartalom, és a termék életkora függvényében.

TÁROLÁS:  Szobahőmérsékleten tárolandó.  Kerülje a túlzottan meleg hőmérsékletet.  Az optimális frissesség érdekében a hűtőszekrényben tárolás opcionális.

FIGYELEM:  A (kipolimerizálatlan) polimerizálatlan metakrilát műgyanta kontakt dermatitist okozhat és a fogpulpa sérülését eredményezheti. Bőrrel, szemmel, illetve lágyszövettel való érintkezése kerülendő. Bőrre vagy szembe kerülése esetén azonnal le kell öblíteni bő vízzel.

A Kerr Gel Etchant foszforsavat tartalmaz. Bőrrel, szemmel, illetve lágyszövettel való érintkezése kerülendő. Amennyiben a szembe kerül, vagy bőrrel érintkezik, azonnal mossa le vízzel. Szembe kerülés esetén forduljon orvoshoz. Tilos belsőleg alkalmazni.

Korlátozott garancia – A Kerr cég felelősségének korlátozása

A Kerr cég – akár szóbeli, akár írásos – szakmai tanácsainak célja a fogorvosok segítése a Kerr termékek használatában. A Kerr termékek helytelen használatából származó összes kockázat és kártérítési felelősség a fogorvost terheli. Gyártási vagy anyaghiba esetén a Kerr cég felelőssége – a Kerr cég választása szerint – a hibás termék vagy termékrész cseréjére, vagy a hibás termék tényleges költségének a visszafizetésére korlátozódik. Ennek a korlátozott garanciának az érvényesítése érdekében a hibás terméket vissza kell juttatni a Kerr céghez. A Kerr cég semmilyen esetben sem vállal felelősséget a közvetett, alkalomszerű vagy következményes károkért. A FENTIEKBEN FOGLALT KONKRÉT RENDELKEZÉSEKEN KÍVÜL A KERR CÉG SEMMILYEN – KONKRÉT VAGY BELEÉRTETT – GARANCIÁT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE A TERMÉKLEÍRÁSRA, MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS.

# Footnotes

[1]   Ajánlott polimerizációs időtartamok:

Demi & L.E.Demetron II: 5 másodperc a kötőanyagok és 10 másodperc cementek esetében.

L.E.Demetron I & Optilux 501: 10 másodperc a kötőanyagok és 20 másodperc cementek esetében.

Minden más lámpa esetén a gyártó utasításait kell követni.